HZZB-II

变压器变比组别测试仪

使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

# 目  录

一、产品简介	4

二、主要功能及特点	4

三、主要技术指标	4

四、面板示意图	5

五、操作方法	5

六、注意事项	9

七、产品清单	10

- 一、产品简介

用变比电桥测量变压器的变比，操作过程繁琐，测量范围狭窄，已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此，我公司采用现代电子技术，研制出了新一代全自动变比组别测试仪。它体积小，重量轻，精度高，稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作，界面友好。变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。

- 二、主要功能及特点

1．自动测量接线组别。

2．自动进行组别变换。

3．自动切换相序。

4．自动切换量程。

5．自动校表。

6．输入标准变比后，能自动计算出相对误差。

7. 一次测量完成，自动切断试验电压 。

8. 设置数据,测量结果自动保存，可查看以前数据。

9. 测量有载变压器,只输入一次变比。

- 三、主要技术指标

1．变比测量范围： 1—10000

2．组别：1—12点

3．精度: 1-1000 0.2 级   1000-10000 0.5级

4. 电源：AC220V ±10%，50HZ

5．使用环境温度：-5℃ ─ 40℃

6．使用环境湿度：＜85%

7. 体积：400×335×185mm3

8. 重量：8Kg

- 四、面板示意图

- 五、操作方法

1．联线： 关掉仪器的电源开关，按下面的方法接线。

单相变压器                          三相变压器

仪器                变压器          仪器                变压器

A                     A                A                    A

B                     X                B                    B

C                     不接             C                    C

a                     a                a                    a

b                     x                b                    b

c                     不接             c                    c

变压器的中性点不接仪器，不接大地。接好仪器地线。将电源线一端插进仪器面板上的电源插座，另一端与交流220V电源相联。

注意：切勿将变压器的高低压接反！

2.打开仪器的电源开关,稍后液晶屏上出现主菜单，如下图

设置接线方法

设置标准变比

开始数据测量

查看历史数据

↑:选择  确认:执行

选中的菜单反向显示（黑底白字）

此时可按 “ ↑”键 选择功能菜单

按 “确认”键 执行相应功能

注： 按下按键，放开按键，为一次按键输入

设置接线方法      接法:Yy

设置标准变比

开始数据测量

查看历史数据

↑:选择  确认:保存

3．接法设置,进入接线方法设置后，液晶屏显示如下

此时   按“ ↑ ” 键选择接法

按“确认” 键保存接法，返回主菜单

4．设置标准变比,进入标准变比设置后，液晶屏显示如下

设置接线方法

设置标准变比     变比=25.000

开始测量数据

查看历史数据

→:移位 ↑↓:增减  确认:保存

此时　按“ → ”键选择数据位,选中的数据反向显示

按“↑”“↓”键修改数据。

选中数字后，按“↑”“↓”键，数字由0到9循环变换，如果是第一位，数字只能由1到9循环变化，不会出现0 。

选中小数点后，按“↑”“↓”键，小数点循环移动。

按“确认”键保存变比后，液晶屏显示如下

调压比的设置方法和标准变比的设置方法相同。

设置接线方法

设置标准变比     调压比=0.00%

开始测量数据

查看历史数据

→:移位 ↑↓:增减  确认:保存

按“确认”键保存调压比后，返回主菜单

注意:设置的标准变比为线电压之比,与QJ35电桥不同,不需要换算!

变比调压比设置实例

例1. 变压器的电参数为

接法:Yy

电压比:10000V±5×5%/400V

接法设为:Yy

标准变比设为：10000/400=25

调压比设为：   5.00%

选择“开始数据测量”，按“确认”键后，显示如下

每按“↑”键一次,变比增加25.000×5%,即1.25。每按“↓”键一次,变比减少1.25。新的标准变比直接显示在屏上,按确认键,即可测量出结果。

接法=Yy？

变比=25.000？

→:否  确认:是  ↑↓:换档

例2. 变压器的电参数为

接法:Yy

电压比:高压1分接10500V，2分接10000V，3分接9500V，低压400V

接法设为:Yy

测量1分接时，

变比设为10500/400=26.250

调压比设为：   0.00%

选择“开始数据测量”，按“确认”键后，显示如下

按确认键,即可测量。

接法=Yy？

变比=26.250？

→:否  确认:是  ↑↓:换档

测量2分接时，

变比设为10000/400=25.000

调压比设为：   0.00%

选择“开始数据测量”，按“确认”键后，显示接法和变比后,按确认键,即可测量。

测量3分接时，

变比设为9500/400=23.750

调压比设为：   0.00%

选择“开始数据测量”，按“确认”键后，显示接法和变比后,按确认键,即可测量。

2分接测量完成后,显示如下

每次测量完成后，仪器自动保存数据，最多保存30个数据,超过3０后，本次数据存入第30次，第一次数据清除，即先进先出。

第３次　　　　     共３次

组别：１２点

ＡＢ：２５.００８　　　　　０．０３％

ＢＣ：２５.０１０　　　　　０．０４％

ＣＡ：２５.０００　　　　　０．００％

↑：翻页　→:打印  确认:返回

第一行左边显示本次数据在历史数据中的位置，右边显示历史数据的个数。第二行为组别。第三行左边为AB相的变比,第三行右边为AB相的相对误差,依此类推。如果测单相变压器,只有前三行显示。如果实测变比的相对误差大于１0 %,显示“＞１０％”, 如果实测变比的相对误差小于-１0 %,显示“<-１０％”。

按“↑”键，查看历史数据。

按“←”键，进入打印菜单，可打印本次数据，打印全部数据，可清除全部历史数据。

按确认键，返回主菜单。

- 六、注意事项

- 电源保险为2A,在电源插座里面。测试保险为0.5A。如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后，如果进行测量，在显示“  正在测量，请等待！ ”后停住。请关机，更换相同容量的保险，重测。

2.连线要保持接触良好。仪器应良好接地！

3.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好，宜选用照明线,如果电源干扰还是较大，可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。

4.仪器工作时，如果出现液晶屏显示紊乱，按所有按键均无响应，或者测量值与实际值相差很远，请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。

5.显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。

亮度电位器是多圈电位器 ，有10圈！

6.仪器应存放在干燥通风处，如果长期不用或环境潮湿，使用前应加长预热时间，去除潮气。

7.通讯口调试时使用

- 七、产品清单

1.测试仪                        一台

2.电源线                        一根

3.测试线                        一套

4.产品使用说明书                一本

5.合格证                        一个

6.仪器的检测报告                一张

SP--D、SP--E系列

前换纸面板式微型打印机

简明操作说明

SP—D、SP—E系列前换纸面板嵌入式（盘装式）微型打印机是

一种可方便地插装在各种仪器机箱面板上的打印输出设备。该机专为在仪器机箱面板上安装打印机而设计，采用面板嵌入结构，只需按给定尺寸在仪器机箱面板上开一个安装孔（D系列 100mm×59mm、E系列103mm×57mm），便可将整个打印机固定在仪器机箱上。SP—D、SP—E系列打印机更具有独特的前换纸结构（国家专利），无需从机箱内拔出整个打印机便可更换纸卷和色带，避免扯动机箱内部电缆，从而提高了整机的可靠性。

打印机由可翻转面板前盖、机壳、打印机机头、机头拉板、电路板、纸轴、纸卷和紧固卡条组成。面板前盖设有透明窗，可观察打印纸用量，翻开面板前盖，在右下方设有一个SEL、LF 共用按键和SEL指示灯，透明窗上方为带切纸锯齿的出纸口。打印机机头和纸卷安装在前盖后的机壳内。

使用安装在打印机两侧的紧固卡条将打印机固定在仪器面板上。

安装打印机

把打印机插入仪器面板上的开孔内，将紧固卡条挂在打印机两侧壁上的卡孔上。然后用螺丝刀将紧固卡条的螺丝旋紧，打印机便牢牢地固定在仪器面板上。捏住面板前盖上方两侧，稍向外用力,即可翻下前盖。

安装纸卷与上纸

翻下打印机前盖，捏住固定机头的机头拉板两侧的弹性卡条，将机头拉板拉出（约2 cm）。打印机纸轴是易于使用的弹性纸轴，稍用力捏住弹性纸轴的两端，可将弹性纸轴上的纸卷安装到纸轴架上。

接通打印机电源，打印机走纸三点行后，进入待命状态，此时指示灯亮。按一下按键，指示灯灭，再按住按键1秒钟以上，打印机开始走纸；或直接按住按键1秒钟以上，打印机开始走纸。将打印纸的前端剪成三角形后，将打印纸推入打印机进纸口，打印纸会被打印机卷进。待打印纸从打印机机头上方出纸口处伸出一段时，按一下按键停止走纸，自动进入指示灯亮的待命状态。将机头拉板推回原位，再将面板前盖盖好。

自检测

将打印机电源关断，按住SEL键后接通打印机电源，打印机进入自检测，打印出自检清单。

运行操作

接通打印机电源，打印机走纸三点行后进入待命状态。此时指示灯亮，表示打印机可以从打印机接口接收数据进行打印。

在待命状态下，按一下按键(时间不超过1秒钟），指示灯灭，进入离线状态。再按一下按键（时间不超过1秒钟），指示灯亮，进入待命状态。在离线状态下，打印机忙线为“忙”状态不能接收数据。

不论灯亮还是灯灭，按住按键1秒钟以上打印机开始走纸。走纸时指示灯灭。

打印过程中按一下按键，打印机打印完当前行后暂停打印，进入指示灯灭的离线方式。再按一下按键（时间不超过1秒钟）进入在线方式，继续打印；打印机暂停时按住按键1 秒钟以上打印机开始走纸，可进行上纸操作。

更换色带

经过一段时期的使用后，打印的字迹会变浅，需要更换打印色带。翻下打印机前盖板，捏住机头拉板两侧的弹性卡条，将机头拉板向外拉至色带盒全部露出，更换色带。

武汉市合众电气设备制造有限公司

地址：武汉市盘龙经济开发区佳海

都市工业城K48

网站：http:www.hzdq.com

电话：027-83862320 61895585

传真：027-83862317