HZDW自动抗干扰

地网电阻测试仪

使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

目 录

一、仪器概述	4

二、技术指标	4

三、性能特点	4

四、仪器测试的操作过程及功能说明	5

五、注意事项	8

六、随机配件	8

### 一、仪器概述

目前在电力系统中，大型地网的接地电阻的测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰，提高测量结果的准确性，绝缘预防性试验规程规定：工频大电流法的试验电流不得小于30安培。由此，就出现了试验设备笨重，试验过程复杂，试验人员工作强度大，试验时间长等诸多问题。

HZDW自动抗干扰地网接地电阻测试仪，可测变电站地网（4Ω）、水火电厂、微波站（10Ω）、避雷针（10Ω）多用机型，采用了新型异频交流恒流恒压电源，并采用了微机处理控制和信号处理等措施，很好的解决了测试过程中的抗干扰问题，简化了试验操作过程，提高了测试结果的精度和准确性，大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。

### 二、技术指标

1、仪器测量范围：0～100Ω

2、测量精度：    ＜3%

3、测量输出电流：AC≤5A

4、回路电阻 ：   0～2000Ω

4、测量线要求：  ≥Φ1.5mm2

5、供电电源：    AC220V/50HZ

6、仪器重量：    6kg

### 三、性能特点

1、测量的等效性优于工频测量。                                        2、采用交流恒流恒压纯异频电源，无需设置参数自动调节直接测量，抗地电压干扰能力强。本仪器采用异频法测量，采集现场的频率配合现代软硬件滤波技术，测试数据稳定可靠。不需停电检测。                                                 3、精度高。专用来测量接地阻抗很小的大型地网。                        4、具备断线显示功能，避免了错误测量。                               5、操作简单。全中文菜单式操作，直接显示出测量结果。                  6、本仪器体积小、重量轻，方便携带。

### 四、仪器测试的操作过程及功能说明

1、测量原理框图1及测试接线图

测 试 电 源 输 出

微 机 信 号 处 理

输出

控制

R0

Rx

Rf

测量原理框图

图1测量原理示意图

R0 回路电阻0～2000Ω    Rx\ 测试电阻0～100Ω   Rf 标准电阻

测量电流线D：长度为地网对角线长度的3～5倍；线径：≥1.5mm2

测量电压线1：长度为0.618D；线径：≥1.2mm2

测量电压线2：三极法测量时不接线   四极法测量时接被测地网

测量接地线：接被测地网。

三级法

开

关

四极法                                      ~220V

~220V

〨   电流极（C1）  电压极1（P1）  电压极2（P2） 接地网（C2 、E）

测量

显示屏

打印机

复位

打印

图3  面板示意图

面板示意图

- 三极法测量

电流极          电压极1           接地网

电流桩           电压桩

地网

图2.1三极法测量接线示意图

说明：三极法测量时仪器面板上的测量方式指示开关指向三极法。三根线测试连接分别接电流极地桩、电压极地桩、地网接线桩。

- 四极法测量

电流极          电压极1          电压极2   接地网

电流桩           电压桩

地网

图2.2四极法测量接线示意图

说明：四极法测量时，仪器面板上的测量方式指示开关指向四极法，从地网的地桩上引出二根连接线分别接到电压极2、接地网两接线柱，然后按测量操作步骤进行测试。

2、测试操作步骤

1)勘察现场找取样点，尽量选择土壤湿润、土层结实的地方为电流、电压取样桩点。

2)检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象（用万用表测量）。

- 将电流测试线和电压测试线按规定的长度（电流测试线与电压测试线的长度比为1：0.618，电流测试线的长度应是地网对角线的3—5倍）平行放出，线与线之间要连接牢靠并绝缘。

- 检查地桩上的铁锈是否清除干净，其埋进深度是否合适（>0.5米），同时检查测试线与地桩的连接是否导通，如未导通，请处理后重新连接。

- 放好接地网的连接线，注意处理好地网桩点的铁锈与污渍，确保接触为最佳状态。

- 将已放好的测试线检查一遍，将万用表一端接电流线或电压线，另一端接地网线如无阻值显示即为断路，确认完好再进行测试。

- 检查连线无误后，给仪器接上AC220V/50HZ电源，对仪器进行通电。

- 按测量键，开始测量（测试过程中，液晶屏显示“正在测试，请等待……”）。

- 仪器显示测试结束后，记录测试数据（本仪器可多次重复测量）。

- 关掉仪器电源后，拆除连线，测试过程结束。

3、测试过程中仪器自诊说明

- 若仪器显示“回路电阻偏大”，则说明“电流线”连线与“电流极”地桩接触不良或地桩太少，需增加地桩，减少回路电阻。地桩深度不少于0.5m。

- “电压极接线错误”即为电压线接触不良，或未接上。

- 仪器显示“超过量程”，即为所测地网电阻大于40Ω。

- 仪器显示“接地极电流极接线错误”即为”电流线”或“接地线”未接上。

- 若仪器显示的测量值极低（<0.01Ω）则可能是电压线未连接上。

### 五、注意事项

  - 为使测试顺利进行，测试前请先用万用表检查测试导线与地桩的接触点是否完好，并测量已放好的线是否有断路现象。

  - 三极法测量时地网极测试线连接不同位置的地桩时，所测的地网阻值会产生变化（同等长度的测试线除外），此时，应将所测电阻值减去测试线增长部分的电阻值，即为实际阻值，四极法测量时仪器会自动消除，测试线长度变化反引起的阻值变化。

  - 本仪器如出现其它故障，请直接与本公司售后服务部联系，请不要私自拆检。

### 六、随机配件

1、电源线                                        一根

2、接地桩                                        二根

3、专用接地钳                                    一对

4、使用说明书、合格证                           各一份。

注意：测量线根据地网的大小由使用者自配

黑

点

表

示

地

网

接

地

极

C1 P1 P2  c2

（仪器）

四极法档位

C1  p1 p2  c2  (仪器)

三极法档位

武汉市合众电气设备制造有限公司

地址：武汉市盘龙经济开发区佳海

都市工业城K48

网站：http:www.hzdq.com

电话：027-83862320 61895585

传真：027-83862317